Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do realizacji zadania : „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator z baterią i elektrodami w skrzynce lub torbie Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne: 1. Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny pracujący w trybie dla dorosłych i dla dzieci z wbudowanym trybem pediatrycznym (bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów typu klucz pediatryczny). 2. Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim. 3. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące: nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta) 4. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i świetlne informujące o: Gotowości urządzenia do pracy. Technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. 5. Wyposażony w minimum dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualnie przyciski do obsługi parametrów technicznych urządzenia. 6. Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: Algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max. 10 sekund. Możliwość rejestrowania takich danych jak: dokładny czas włączenia urządzenia, zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30 min. danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci). Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows. Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym. Urządzenie posiada możliwość przeprowadzania testów obwodów elektrycznych inicjowanych przez użytkownika. Posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami 7. Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci (lub elektrody uniwersalne) Zmiana na tryb pediatryczny (poniżej 25 kg.) bez konieczności zmiany elektrod. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Obudowa defibrylatora posiada trwałe elementy wbudowane w swoją konstrukcję oraz nieposiadająca ruchomych lub zdejmowalnych elementów w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia podczas akcji ratowniczej 8. Wyposażony w baterię lub baterie nieładowalną (e) o okresie żywotności baterii min. 5 lat, zapewniających w sumie nie mniej niż 300 wyładowań max. energią . Baterie dedykowane tylko do tego urządzenia lub serii urządzeń producenta Gwarancja baterii objęta gwarancją urządzenia - min. 5 lat. Czas przydatności elektrod min. 30 miesięcy. 9. Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia; Wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601 Stopień ochrony - wysoka odporność na warunki zewnętrzne, w tym działanie wody certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55 Odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość da pracy). Należy uwzględnić warunki przechowywania, transportu oraz pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (temperatura, wilgotność). 10. Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE. 11. Waga urządzenia: do 3,5 kg 12. Gwarancja bezwzględna na urządzenie min. 5 lat. W tym okresie dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych (również po użyciu) bez kosztów wymiany elektrod i baterii. 13. Urządzenie nie może podlegać wymogowi przeglądu po każdorazowym użyciu i odsyłania go do serwisu zgodnie z Instrukcją producenta. 14. Defibrylator dostarczany wraz z torbą lub skrzynią transportową odpowiednią do oferowanego defibrylatora. 15. Rok Produkcji: nie starszy niż 2017 rok. 16. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził nieodpłatnie szkolenie użytkownika z eksploatacji oferowanego urządzenia w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | 2 |
| 2. | Torba ratownicza - jako zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera. Wyposażony zgodnie z Zasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym z 26 lipca 2013 r. Posiadający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | 1 |